[Osciloscopio] Hantek DSO2D15: Mediciones

Medición de señales cuadradas

Las señales cuadradas están compuestas por una frecuencia fundamental y armónicos impares con frecuencias múltiplos impares de la fundamental. Para medirlas de forma precisa, es ideal que el osciloscopio tenga un ancho de banda aproximadamente 10 veces la frecuencia de la señal cuadrada para captar bien los armónicos y mantener la integridad de la señal.

Con un ancho de banda de 150 MHz, el DSO2D15 puede medir correctamente frecuencias fundamentales de señales cuadradas hasta 15 MHz, aunque su generador de señales llega a 25 MHz. Cerca de los 30 MHz la fidelidad de la forma cuadrada comienza a degradarse, ya que no todos los armónicos altos estarán bien representados. Según esto se puede considerar el límite medible con cierta precisión igual a la frecuencia que entrega su generador integrado: 25 MHz.

Medición del rizado

Ventajas de la medición automática

La medición automática de Vpp elimina errores humanos y proporciona resultados rápidos y precisos, especialmente útil cuando se analizan señales de rizado en fuentes de alimentación o circuitos sensibles.

Además, el DSO2D15 permite guardar y exportar los valores medidos para análisis posterior, lo que facilita el seguimiento de variaciones en el rizado.

Pasos para medir Vpp automáticamente

Conectar la sonda al canal deseado (CH1 o CH2) y ajustar el acoplamiento de entrada a “AC” para eliminar la componente continua y visualizar solo el rizado.

Ajustar la escala vertical (V/div) para que la señal de rizado ocupe la mayor parte de la pantalla sin saturar.

Ajustar la escala de tiempos. Seleccionar una base de tiempo en la que se vean varias ondulaciones seguidas.

Presionar el botón Measure (Medición) en el panel frontal del osciloscopio. Esto abrirá el menú de mediciones automáticas.

Seleccionar el canal sobre el que deseamos realizar la medición (CH1 o CH2).

Eligir la opción Vpp (Voltage Peak-to-Peak) en la lista de parámetros disponibles. El osciloscopio mostrará el valor de Vpp en la pantalla, actualizándose en tiempo real conforme cambie la señal.​​

Opcionalmente, podemos añadir otras mediciones como RMS, frecuencia o valor medio si necesitas más información sobre la señal.

Consideraciones prácticas

El DSO2D15 permite visualizar simultáneamente varios parámetros de medición, lo que facilita el análisis de la señal de rizado junto con otros valores relevantes.​

Para mediciones precisas de rizado, asegurarnos de que la señal esté bien centrada y que la base de tiempo (escala horizontal) esté ajustada para visualizar varios ciclos completos del rizado.

Si el rizado es muy pequeño:

Podemos usar la función de zoom o ajustar la escala vertical para ampliar la señal y mejorar la resolución de la medición.

Usar la punta en x10, masa muy corta (muelle de masa) y, si es posible, medir directamente en los terminales de salida para reducir ruido y lazo de masa.[5]

Para rizados muy bajos (pocos mV), conviene promediar u observar en modos de adquisición que reduzcan ruido si el equipo lo permite (AVERAGE en ACQUIRE).[3][1]

Fuentes

[1](https://hantek.com/uploadpic/hantek/files/20210903/DSO2000%20Series%20Digital%20Storage%20Oscilloscope%20User%20Manual.pdf)

[2](https://manuals.plus/asin/B08RNWBJMN)

[3](https://maykei.com/product/dso2d15/)

[4](https://hantekstore.com/product/hantek-dso2d15-digital-storage-oscilloscope/)

[5](https://www.electro-tech-online.com/threads/ripple-calculation-with-a-hantek-oscilliscope.159942/)

[6](https://www.youtube.com/watch?v=Q4SASV0s88I)

[7](https://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-dso2x1x-models-master-thread/)

[8](https://www.youtube.com/watch?v=esE1JL8IScU)

[9](https://www.hantek.com/Product/DSO3000(A)/DSO3000(A)_Manual_EN.pdf)

[10](https://manuals.plus/asin/B0FJRSSLHB)