[LAB] Tester: Zoyi ZT219

Descripción

Especificación	Rangos	Precisión
Voltaje DC	19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/1000V	±(0.05%+3)
Voltaje AC	19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/750V	±(0.3%+3)
Corriente DC	199.99μA/1999.9μA	±(0.5%+3)
19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A	±(0.5%+3)
Corriente AC	199.99μA/1999.9μA	±(0.8%+3)
19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A	±(0.8%+3)
Resistencia	1.9999kΩ/19.999kΩ/199.99kΩ	±(0.5%+5)
999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ	±(0.2%+3)
1.9999MΩ/19.999MΩ	±(1.0%+3)
199.99MΩ	±(5.0%+5)
Capacitancia	9.999nF	±(5.0%+20)
99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF	±(2.0%+5)
9.999mF	±(5.0%+5)
Frecuencia	99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz	±(0.1%+2)
/999.9kHz/9.999MHz	±(0.1%+2)
Duty Cycle	1%-99%	±(0.1%+2)
Temperatura	-20℃~1000℃/-4℉~1832℉	±(2.5%+5)

Nota Es idéntico al ANENG AN870

Calibración a cero

Para el Zoyi ZT219 no existe un “modo de calibración interna” al estilo de un botón de “calibración general”. Lo que se hace normalmente es anular el offset de las puntas o de la medición mediante la función REL (medición relativa), que sirve como “ajuste a cero” práctico.

Ajustar a cero en resistencia / continuidad para eliminar el offset de la resistencia de las puntas.

Girar el selector hasta Ω (resistencia) y conectar las puntas entre sí asegurándonos de que hagan buen contacto.

Mantener presionado el botón REL por más de 2 segundos hasta que aparezca “REL” en la pantalla; el display se pondrá en 0.00 o en un valor muy pequeño.

El multímetro ahora muestra 0 Ω como referencia; cualquier valor que leamos después será la diferencia respecto a ese “cero” (por ejemplo, la resistencia de las puntas o de un cable).

Ajustar a cero en tensión

Seleccionar el rango de tensión DC o AC girando el dial a V- o V~ y conectar las puntas de prueba entre sí.

Mantener presionado el botón REL por más de 2 segundos hasta que aparezca “REL” en la pantalla; el display se pondrá en 0.00.

Cuando movamos las puntas a otro punto, la pantalla mostrará solo la diferencia respecto a ese punto de referencia.

Ajustar a cero corriente

Idéntico proceso al anterior, pero seleccionando el rango de corriente DC o AC girando el dial a A- o A~.

Ahora, las lecturas mostrarán desviaciones respecto a este cero de referencia, ideal para corrientes bajas donde hay deriva por cables.

Notas importantes

Este “cero” es relativo, no es una recalibración de fábrica; sirve para compensar errores de puntas o de offset de tensión/continuidad.

Para salir del modo REL, presionar el botón REL nuevamente o apagar/encender el multímetro.

Enlaces

Manuales

Manual

Vídeos

1Multímetro económico con funciones avanzadas - Zoyi ZT219

2Análisis del multímetro Zotek ZT219

3Cómo usar un multímetro cuando adquieres el ZOYI ZT-219