[LAB] Tester: Cualidades

Categoría de medición según normas IEC 61010

Hay cuatro categorías principales en estos equipos: CAT I, CAT II, CAT III y CAT IV. En general, cuanto más alta es la categoría, más cerca está el instrumento del origen de la instalación y mayor es la energía de los transitorios que puede soportar con seguridad. Los equipos de una determinada categoría son compatibles con categorías inferiores.

CAT I

Uso. Diseñada para circuitos electrónicos protegidos, como mediciones en placas de circuito o equipos sin conexión directa a la red eléctrica.

Máximo impulso típico: 600 V (voltaje de pico de 2,5 kV).

Aplicaciones: Laboratorios, pruebas de bajo voltaje en electrónica.

Características: Baja protección contra transitorios; no apta para redes de potencia.

CAT II

Uso. Para circuitos monofásicos conectados a la red, como electrodomésticos, herramientas portátiles o tomas residenciales.

Máximo impulso típico: 1.000 V (voltaje de pico de 4 kV).

Aplicaciones: Distribución residencial, medición de enchufes o extensiones.

Características: Soporta transitorios de aparatos con capacitores; fusibles internos mejorados.

CAT III

Uso. Para instalaciones fijas en distribución trifásica, incluyendo iluminación comercial, motores polifásicos o paneles industriales.

Máximo impulso típico: 1.000 V (voltaje de pico de 6-8 kV).

Aplicaciones: Cableado interior de edificios, disyuntores, maquinaria industrial o fotovoltaica.

Características: Alta resistencia a picos de voltaje; sondas reforzadas y aislamiento doble; ideal para electricistas profesionales.

CAT IV

Uso. Nivel superior para el origen de la instalación, como contadores o exteriores.

Máximo impulso típico: 1.000 V (voltaje de pico de 8 kV).

Aplicaciones: Líneas de entrada, medidores o exteriores.

Características: Máxima protección.

Enlaces

Páginas

¿Qué significa el código CAT III que aparece en mi multímetro?

Guía de seguridad para multímetros digitales (Fluke)

Conociendo al multímetro para mediciones en fotovoltaica

Tipos de multímetros

Vídeos

Que significa CAT III CAT II & CAT I en nuestro equipo electronico / multimetro - osciloscopio (4m 28s)

Precisión

La notación ±(0,8% rdg + 2 dgt) indica la máxima incertidumbre o error que tiene la medida de un multímetro en un cierto rango, bajo las condiciones de temperatura y humedad especificadas. [fluke](https://www.fluke.com/es-es/informacion/blog/multimetros-digitales/exactitud-precision)

Qué significa cada parte

0,8% rdg

Es un error relativo sobre el valor leído (reading).

Significa que al valor medido se puede sumar o restar hasta el 0,8% de esa lectura. [twilight](https://twilight.mx/manuales/CM-DT9918T-23-CM-DT9918.pdf)

Ejemplo: Si medimos 100,0 V, el error relativo sería (0,8 % * 100,0) = 0,8 V

+2 dgt (o +2 digit)

Es un error absoluto en el último dígito que muestra la pantalla.

Depende de la resolución del rango (por ejemplo, 0,1 V, 1 mV, 0,1 mΩ, etc.). [reddit](https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/mb798y/dumb_question_what_means_the_digits_in_the/)

Si el multímetro muestra 100,0 V y el último dígito es 0,1 V, entonces 2 dgt son (2 * 0,1) = 0,2 V.

Ejemplo práctico

Si el multímetro marca 100,0 V en un rango donde el último dígito es 0,1 V y la precisión es ±(0,8% rdg + 2 dgt):

Error relativo: (0,8 % * 100,0) = 0,8 V

Error por dígitos: (2 * 0,1) = 0,2 V

Error total máximo: 0,8 + 0,2 = 1,0 V

Es decir, el valor real está entre 99,0 V y 101,0 V aproximadamente, bajo las condiciones normales de uso. [molgar](https://www.molgar.com/assets/documentos/productos/manuales/mul001_manual.pdf)